| Kalibrier-Auftragsschein (Für jedes Gerät ein Formular ausfüllen) |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber |  |
| Name |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

| Kalibriergegenstand |  |
| --- | --- |
| Modellbezeichnung | Seriennummer |

| Werks-Kalibrierung ISO 9001 konformer Kalibrierschein im Bereich (5 lx bis 2000 lx / 100 bis 10000 μW/cm²) Die relative erweiterte Messunsicherheit beträgt bis zu 5 % für Beleuchtungsstärke und bis zu 9 % für Bestrahlungsstärke. |  |
| --- | --- |
|  | Kalibrierung Beleuchtungsstärke Messpunkte: 20, 200, 2000 lux |
|  | Kalibrierung Bestrahlungsstärke Messpunkte: 300, 1000, 2000, 4000, 8000 µW/cm² |
| Zusätzliche oder abweichenden Messpunkte: |  |
| UV-A |  |
| LUX |  |

| Justierung |  |
| --- | --- |
| Wenn Sie einer Justage im Bedarfsfall zustimmen, kreuzen Sie dies bitte an. Es wird nur justiert, wenn die Messabweichung größer als 5% ist. Wir justieren nicht ohne Kundenzustimmung aus Qualitätssicherungsgründen, auch wenn die Messabweichung größer als 5% ist. |  |
|  | Justierung mit Kalibrierung ohne Erfassung der Eingangswerte |
|  | Justierung mit Kalibrierung mit Erfassung der Eingangswerte (Zusätzliches Kalibrierprotokoll für die Eingangswerte, doppelte Kosten). |

ODER (nächste Seite):

| DAkkS-Kalibrierung ISO/IEC 17025 konformer Kalibrierschein im akkreditierten Bereich (5 lx bis 2000 lx / 100 bis 10000 μW/cm²) Die relative erweiterte Messunsicherheit beträgt bis zu 3,3 % für Beleuchtungsstärke und bis zu 7,5% für Bestrahlungsstärke. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalibrierung Beleuchtungsstärke Messpunkte: 20, 200, 2000 lux |  |  |  |  |
|  |  | Kalibrierung Bestrahlungsstärke Messpunkte: 300, 1000, 2000, 4000, 8000 µW/cm² |  |  |  |  |
| Zusätzliche oder abweichenden Messpunkte: |  |  |  |  |  |  |
| UV-A |  |  |  |  |  |  |
| LUX |  |  |  |  |  |  |
| Vereinbarung zur Bewertung einer DAkkS-Kalibrierung (Konformitätsaussage gemäß ILAC-G8) Sollten wir von Ihnen keine Antwort erhalten wird keine Konformitätsbewertung durchgeführt. |  |  |  |  |  |  |
| UV-Bestrahlungsstärke |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Konformitätsaussage gewünscht |  |  |  |  |  |
|  | Konformitätsaussage gewünscht |  |  |  |  |  |
|  |  | Vertrauensniveau 50 % mit 5 % Toleranzgrenze (empfohlen für Luftfahrt) |  |  |  |
|  |  | Vertrauensniveau 95 % mit 10 % Toleranzgrenze (empfohlen für Industrie) |  |  |  |
| Individuelle Angabe |  |  |  |  |  |
| Vertrauensniveau: |  |  |  | % Toleranzvorgabe: |  |
| Beleuchtungsstärke |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine Konformitätsaussage gewünscht |  |  |  |  |  |
|  | Konformitätsaussage gewünscht |  |  |  |  |  |
|  |  | Vertrauensniveau 95 % mit 5 % Toleranzgrenze |  |  |  |
| Individuelle Angabe |  |  |  |  |  |
| Vertrauensniveau: |  |  |  | % Toleranzvorgabe: |  |
| Justierung |  |  |  |  |  |  |
| Wenn Sie einer Justage im Bedarfsfall zustimmen, kreuzen Sie dies bitte an. Es wird nur justiert, wenn die Messabweichung größer als 5% ist. Wir justieren nicht ohne Kundenzustimmung aus Qualitätssicherungsgründen, auch wenn die Messabweichung größer als 5% ist. |  |  |  |  |  |  |
|  | Justierung zugestimmt |  |  |  |  |  |